**XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHENOL VÀ DẪN XUẤT PHENOL TRONG NƯỚC MẶT, NƯỚC NGẦM, NƯỚC UỐNG VÀ NƯỚC THẢI BẰNG HỆ THỐNG SẮC KÝ KHÍ MỘT TỨ CỰC (GC/MS)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nhân viên biên soạn | Nhân viên xem xét | Nhân viên phê duyệt |
| TỪ HIẾU HẬU | DIỆP THỊ HỒNG TƯƠI | TRẦN THÁI VŨ |

**THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Vị trí | Nội dung sửa đổi | Ngày sửa đổi |
| 1 |  | Thay đổi format SOP | 12-10-2017 |
| 2 | Mục I | Pham vi áp dụng, tên chất phân tích | 31-10-2017 |
| 3 | Mục IV.2 | Phương pháp tiến hành | 31-10-2017 |
|  |  |  |  |

### TỔNG QUAN

# Phạm vi áp dụng

Phương pháp này được áp dụng để xác định hàm lượng hợp chất Phenol và các dẫn xuất của phenol (theo danh sách) trong các loại nước ngầm, nước mặt, nước uống, nước thải.

Nền nước ngầm, nước mặt, nước uống

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên chất phân tích** | **LOD** (µg/L) | **LOQ** (µg/L) |
| 1 | Phenol | 0.25 | 0.83 |
| 2 | 2-Chlorophenol | 0.19 | 0.65 |
| 3 | O-cresol | 0.11 | 0.36 |
| 4 | P-cresol | 0.17 | 0.57 |
| 5 | 2-Nitrophenol | 0.15 | 0.51 |
| 6 | 2,6-Dimethylphenol | 0.14 | 0.47 |
| 7 | 2.4-Dichlorophenol | 0.18 | 0.61 |
| 8 | 2.6-Dichlorophenol | 0.13 | 0.44 |
| 9 | 2,4,6-Trichlorphenol | 0.12 | 0.40 |
| 10 | 2,4,5-Trichlorphenol | 0.20 | 0.66 |

Nền nước thải

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên chất phân tích** | **LOD** (µg/L) | **LOQ** (µg/L) |
| 1 | Phenol | 0.80 | 2.67 |
| 2 | 2-Chlorophenol | 0.47 | 1.56 |
| 3 | O-cresol | 0.68 | 2.27 |
| 4 | P-cresol | 0.40 | 1.33 |
| 5 | 2-Nitrophenol | 0.81 | 2.71 |
| 6 | 2,6-Dimethylphenol | 0.55 | 1.82 |
| 7 | 2.4-Dichlorophenol | 0.87 | 2.89 |
| 8 | 2.6-Dichlorophenol | 0.55 | 1.83 |
| 9 | 2,4,6-Trichlorphenol | 0.90 | 2.99 |
| 10 | 2,4,5-Trichlorphenol | 0.58 | 1.95 |

# Tài liệu tham khảo

[1] EPA METHOD 8270D: Semivolatile organic compounds. By gas chromatography/mass spectrometry

[2] EPA METHOD 625: Base/neutrals and acids

# Nguyên tắc

Mẫu nước được chiết lỏng lỏng với dung môi Dichlorometane (DCM). Dịch chiết được phân tích trên GCMS

# Thông tin an toàn phòng thí nghiệm

Tuân thủ các nguyên tắc hoạt động phòng thí nghiệm

Sử dụng tủ hút, kính bảo hộ và găng tay khi cần thiết.

Các dung môi hữu cơ và các chất thải như Dichlorometane (DCM) phải được thu hồi vào các thùng chứa có dán nhãn và lưu giữ như các hóa chất thải độc hại.

### PHÂN TÍCH

# Thiết bị và dụng cụ phân tích

## Dụng cụ và thiết bị cơ bản

* Cân phân tích, độ chính xác 0.1mg,
* Máy ly tâm cho ống 50ml và 15mL
* Bình định mức 10 mL
* Micropipet các loại 20 µL, 200 µL, 1000 µL.
* Pipet các loại 1 mL, 2 mL, 5mL, 10 mL.
* Ống ly tâm 50 mL, 15 mL.
* Ống thủy tinh 30mL.
* Màng lọc 0.45µm, vial và xy lanh.
* Phễu chiết 1L.

## Thiết bị phân tích

Hệ thống sắc ký khí ghép khối phổ một tứ cực GC 6890 – MS 5973 hoặc tương đương.

# HÓA CHẤT VÀ CHẤT CHUẨN

## Hóa chất

* Nước cất một lần và nước cất khử ion (nước DI).
* Natri sulfat khan.
* Dichlorometane (DCM) JT BAKER.
* Acidsunfuaric đậm đặc (H2SO4).
* Silica gel

## Chất chuẩn

1. ***Chuẩn gốc:***

Chuẩn hỗn hợp Phenol và dẫn xuất 1000 µg/ml của hãng Restek hoặc tương đương.

Nội chuẩn 1.4-Dichlorobenzen-D4, 200 µg/ml của Dr. Ehrenstrofer hoặc tương đương.

Bảo quản và lưu trữ: Các chuẩn được lưu trữ theo đúng nhiệt độ khuyến cáo của nhà sản xuất.

1. ***Dung dịch chuẩn gốc***

Dung dịch chuẩn gốc hỗn hợp Phenol 100 µg/mL: Rút 1 mL chuẩn gốc 1000 µg/ml vào bình mức 10 ml. Định mức đến vạch bằng isopropanol.

Bảo quản và lưu trữ: Dung dịch chuẩn gốc sau khi chuẩn bị được lưu trữ trong các ống thủy tinh, dán nhãn, bảo quản ở nhiệt độ lạnh (2-8oC), sử dụng trong thời gian 1 năm dựa theo EPA Method 8270D.

1. ***Dung dịch chuẩn hỗn hợp làm việc***

Dung dịch chuẩn trung gian 10 µg/ml: Rút 1ml chuẩn hỗn hợp vào bình định mức 10 ml. Định mức đến vạch bằng isopropanol.

Dung dịch chuẩn trung gian 1 µg/ml: Rút 0.1ml chuẩn hỗn hợp vào bình định mức 10 ml. Định mức đến vạch bằng isopropanol.

Pha các dung dịch dãy chuẩn có nồng độ Phenol và các dẫn xuất theo bảng sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nồng độ dãy chuẩn (mg/L ) | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
| Thể tích dung dịch chuẩn trung gian 10 mg/L (ml) | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
| Thể tích định mức Isopropanol (ml) | 10 | | | | | |

Bảo quản và lưu trữ: Dung dịch chuẩn hỗn hợp làm việc và đường chuẩn sau khi chuẩn bị được lưu trữ trong các ống thủy tinh, dán nhãn, bảo quản ở nhiệt độ mát (2 -80C), sử dụng trong thời gian 1 năm đối với chuẩn gốc, dựa theo EPA Method 8270D.

Khoảng tuyến tính của đường chuẩn : Đường chuẩn sau khi lập phải có R2 nằm trong khoảng từ 0.99-1.00.

# KIỂM SOÁT QA/QC

Trong mỗi đợt phân tích, nhân viên phân tích thực hiện các mẫu sau để kiểm soát chất lượng phân tích.

* Mẫu Blank hóa chất.
* Mẫu QC: Mẫu spike trên nền mẫu blank với nồng độ kiểm soát từ 1.0 µg/L đối với nước ngầm, nước uống và nước mặt, 3 µg/L đối với nước thải.

**a.Mẫu blank hóa chất**

Phân tích ít nhất một mẫu blank hóa chất trong mỗi lần thực hiện phân tích. Đánh giá kết quả dựa vào giới hạn 0 ± 0.05 µg/L

Nếu mẫu blank hóa chất ngoài giới hạn kiểm soát, kiểm tra xem dụng cụ, hoá chất, chất chuẩn có bị nhiễm bẩn không. Nếu bị nhiễm bẩn, làm sạch dụng cụ bằng aceton hoặc metanol. Kiểm tra chất lượng nguồn nước của phòng thí nghiệm. Sử dụng hóa chất và chất chuẩn mới nếu thấy cần thiết.

**b. Mẫu thêm chuẩn (QC)**

Thực hiện phân tích cùng với mẫu thật. Tính toán độ thu hồi theo phương trình



Trong đó:

R = Độ thu hồi

Cs = Nồng độ mẫu thêm chuẩn

C= Nồng độ của mẫu nền

S= Nồng độ của chất phân tích thêm vào mẫu

# Xử lý mẫu

## Chuẩn bị mẫu:

Theo “ Hướng dẫn công việc đồng nhất mẫu trong phòng thí nghiệm – HD.KT.022”

## Phương pháp tiến hành

Dùng pipet bầu rút 25 mL (đối với mẫu nước ngầm, nước mặt và nước uống), 2 mL (đối với mẫu nước thải) vào ống ly tâm 50mL.

Thêm chuẩn hỗn hợp phenol cho từng nền mẫu: nồng độ kiểm soát từ 1.0 µg/L đối với nước ngầm, nước uống và nước mặt, 3 µg/L đối với nước thải

Acid hóa mẫu bằng 0.5 mL H2SO4 (đậm đặc) [pH=1-2]. Thêm 1g NaCL lắc đều mẫu.

Chiết 3 lần với dung môi DCM, mỗi lần 15ml. Chuyển dịch chiết DCM thu được vào bình cầu 100mL

Cô quay bình cầu đến khô, định mức lại 2ml bằng isopropanol (Đối với mẫu nước thải, rút 1ml mẫu vào ống ly tâm có chứa 100mg Silica, vortex 30s, ly tâm 3 phút).

Lọc vào vial. Phân tích trên GC/MS.

# Phân tích

## Thông số thiết bị

## Điều kiện phân tích GC/MS

Cột DB-5MS (30 m x 0.25mm x 0.25μm)

Khí mang: Heli

Chương trình nhiệt: 60 0C (2 phút), tăng 12 0C/phút đến 120 0C (3phút), tăng 120C/phút đến 220 0C (1 phút).

Chế độ tiêm: không chia dòng.

Tốc độ dòng: 2.3 ml/phút ở chế độ đẳng áp P=22.6 PSI tại 90 0C.

Nhiệt độ buồng tiêm: 220 0C.

Nhiệt độ transferline: 220 0C.

## Điều kiện MS

- Nguồn ion hóa: EI , nhiệt độ 230 0C

- Dòng phát xạ: 34.6 µA

- Chế độ: SIM

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chất phân tích** | **Ion định lượng** | **Ion định tính** | | |
| **1** | Phenol | 94 | 65 | 66 |  |
| 2 | 2-Chlorophenol | 128 | 130 | 64 | 63 |
| 3 | O-cresol | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 4 | P-cresol | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 5 | 2-Nitrophenol | 139 | 109 | 81 |  |
| 6 | 2,6-Dimethylphenol | 107 | 122 | 121 | 123 |
| 7 | 2.4-Dichlorophenol | 162 | 164 | 166 |  |
| 8 | 2.6-Dichlorophenol | 162 | 164 | 166 |  |
| 9 | 2,4,6-Trichlorphenol | 198 | 199 | 200 | 132 |
| 10 | 2,4,5-Trichlorphenol | 198 | 199 | 200 |  |
| 11 | 1.4-Dichlorobenzen-D4 | 115 | 152 | 150 |  |

## Trình tự của quá trình tiêm mẫu trên thiết bị phân tích.

Dung môi trắng 🡪 Các chuẩn có nồng độ từ thấp tới cao 🡪 Dung môi trắng 🡪 Mẫu cần kiểm nghiệm 🡪 Mẫu thêm chuẩn 🡪 Chuẩn kiểm tra.

### TÍNH TOÁN KẾT QUẢ

Xây dựng các đường chuẩn biểu thị mối quan hệ giữa tỷ lệ diện tích của chuẩn và nồng độ của chuẩn.

Hàm lượng trong mẫu được tính toán theo công thức:

C: nồng độ chất phân tích trong mẫu, ng/g (ppb)

Co­: nồng độ chất phân tích trong dịch chiết tính trên đường chuẩn, µg/L

Vextract: thể tích dịch chiết, mL

f: hệ số pha loãng

Vmau: thể tích mẫu, mL

Các thông số tính toán trong quá trình định trị phương pháp thử.

### KIỂM SOÁT DỮ LIỆU QA/QC

* Đồ thị tuyến tính ít nhất 5 điểm chuẩn với R2 ≥ 0.99
* Độ thu hồi: giá trị từ XNGTSD của phương pháp.
* Tỷ số ion.

Cường độ tương đối của ion định tính so với ion định lượng phải nằm trong khoảng cho phép

|  |  |
| --- | --- |
| Cường độ tương đối  (so với ion định lượng) | Sai số cho phép  GC-EI-MS |
| >50% | ± 10% |
| 20-50% | ± 15% |
| 10%-20% | ± 20% |
| <10% | ± 50% |

* Độ lệch của thời gian lưu không quá 0.5% cho GC
* Độ lệch của dung dich chuẩn kiểm tra không quá 15%
* Biểu đồ kiểm soát xu hướng diễn biến kết quả phân tích (Control chart): Giá trị hiệu suất thu hồi các chất đại diện (Phenol, O-cresol, 2,4,6-Trichlorphenol) được ghi nhận vào control chart sau mỗi lô mẫu phân tích ở mức spike LOQ.

### BÁO CÁO KẾT QUẢ.

Kết quả phân tích được báo cáo theo biểu mẫu:BM.15.04a, BM.15.06