**XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG KIM LOẠI As, Pb, Cd, Sb, Ge, KIM LOẠI NẶNG THÔI NHIỄM TỪ BAO BÌ, DỤNG CỤ NHỰA TỔNG HỢP VÀ KIM LOẠI TIẾP XÚC VỚI THỰC PHẨM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nhân viên biên soạn | Nhân viên xem xét | Nhân viên phê duyệt |
| Trần Minh Thứ | Trần Thái Vũ | Trần Thái Vũ |

**THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Vị trí | Nội dung sửa đổi | Ngày sửa đổi |
| **1** |  | Thay đổi format SOP | 29/12/2017 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **TỔNG QUAN**
2. **Phạm vi áp dụng.**

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định kim loại Pb, Cd, Ba, Sb, Ge, kim loại nặng thôi nhiễm từ bao bì dụng cụ nhựa tổng hợp tiếp xúc với thực phẩm theo QCVN:12-1, QCVN: 12-3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nguyên tố** | **LOD,mg/kg** | **LOQ, mg/kg** |
| 1 | Pb | 0.003 | 0.01 |
| 2 | Cd | 0.003 | 0.01 |
| 3 | Ba | 0.003 | 0.01 |
| 4 | Ge | 0.003 | 0.01 |
| 5 | Sb | 0.003 | 0.01 |

1. **Tài liệu tham khảo.**

* Tiêu chuẩn này được xây dựng theo: QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT
* Tham khảo chéo: *SMEWW 3125 (Mã số: HD.TN.019)*

1. **Nguyên tắc.**

Mẫu sau khi ngâm thôi nhiễm trong dung môi và điều kiện thích hợp lấy dịch chiết định lượng trên ICP-MS.

Mẫu sau khi được than hóa, tro hóa sẽ được hòa tan trong HNO3 2% và định lượng trên ICP-MS.

1. **Thông tin an toàn phòng thí nghiệm.**

* Các phương pháp an toàn phòng thí nghiệm cần phải được thực hiện nghiêm ngặt như sử dụng áo blouse, tủ hút, găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ lao động khi cần thiết.
* Các hoá chất thải phải được thu gom vào các bình chứa riêng biệt, cụ thể và có dán nhãn nhận biết.

1. **PHÂN TÍCH**
2. **Thiết bị và dụng cụ phân tích.**
3. Thiết bị cơ bản.

* Bình định mức 25 mL
* Chén sứ 30 mL
* ống ly tâm 15 mL
* Bếp điện, 2000C
* Giấy lọc Whatman no.41
* Cân phần tích chính xác đến 0.01 g.
* Tủ nung 5000C.
* Tủ hút hơi acid

*Các dụng cụ trước khi sử dụng phải được rửa bằng dung dịch axít 2%, sau đó rửa lại nhiều lần bằng nước cất khử ion và để khô tự nhiên.*

1. Thiết bị phân tích

* Hệ thống ICP-MS ELAN DRC-e, PerkinElmer,Canada
* Phần mềm điểu khiển: Elan version 3.4 hotfix 1
* Hệ tiêm mẫu tự động Auto sampler AS 93plus
* Bơm nhu động tích hợp, Superia, USA
* Dây dẫn mẫu silicon (black – black coded), Analytical West, US

1. **Hoá chất và chất chuẩn.**
2. Hoá chất.

* Axit axetic 4%
* Nước cất khử ion
* HNO3 đậm đặc

1. Chất chuẩn.

* Dung dịch chuẩn 26e chất: 100 mg/L

### **Lưu ý**: *các dung dịch chuẩn có thể pha loãng theo thể tích hoặc khối lượng (sử dụng cân, khi tỉ trọng của dung dịch trước và sau pha loãng là như nhau)*

Từ các dung dịch chuẩn gốc, tiến hành pha loãng trong dung dịch axit HNO3 5 % để được các dung dịch chuẩn có nồng độ từ 10-500 µg/L.

Dung dịch chuẩn trung gian 1 mg/L: Rút 0.5 mL dung dịch chuẩn gốc 100 mg/L vào bình 50 mL, định mức đến vạch HNO3 5 %

Các dung dịch chuẩn làm việc:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stt | Thể tích dung dịch chuẩn trung gian 10 mg/L, mL | Thể tích định mức, mL | Nồng độ chuẩn, µg/L |
| 1 | 0.25 | 50 | 5 |
| 2 | 0.5 | 50 | 10 |
| 3 | 1.25 | 50 | 25 |
| 4 | 2.5 | 50 | 50 |
| 5 | 5 | 50 | 100 |

1. **Kiểm soát QA/QC.**

Trong mỗi đợt phân tích, nhân viên phân tích thực hiện các mẫu sau để kiểm soát chất lượng phân tích.

* Mẫu Blank hóa chất: thực hiện song song với mẫu phần tích
* Mẫu Blank matrix: Mẫu blank phù hợp với nền mẫu phân tích.
* Mẫu QC Spike: spike trên nềm mẫu blank ít nhật một trong các nồng độ sau: 1 ppm , 5 ppm, 10 ppm.

**VI. xử lý mẫu.**

1. Chuẩn bị mẫu

Đồng nhất và bảo quản mẫu theo hướng dẫn thí nghiệm “HD.KT.022” mục 4.3

1. Phương pháp tiến hành.

Rửa sạch mẫu bằng nước cất, xử lý mẫu để thử thôi nhiễm như sau:

+ Đối với mẫu có thể đựng chất lỏng, cho dung dịch ngâm thôi vào trong lòng mẫu.

+ Đối với mẫu không thể chứa đựng chất lỏng, ngâm mẫu ngập trong dung dịch ngâm thôi theo tỷ lệ 2mL/cm2 diện tích bề mặt mẫu thử.

1. Sử dụng dung dịch ngâm thôi và điều kiện ngâm thôi theo bảng sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thử thôi nhiễm đối với bao bì, dụng cụ làm bằng kim loại** | | |
| Chỉ tiêu kiểm tra | Điều kiện ngâm thôi | Dung dịch ngâm thôi |
| As, Cd, Pb | 600 C trong 30 phút [3] | Nước[1] |
| Dung dịch acid citric 0.5%[2] |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thử thôi nhiễm đối với bao bì, dụng cụ làm bằng nhựa** | | |
| Chỉ tiêu kiểm tra | Điều kiện ngâm thôi | Dung dịch ngâm thôi |
| As, Cd, Pb | 600 C trong 30 phút [3] | Nước |
| Acid acetic 4% |
| Sb | Acid acetic 4% |
| Ge |

[1] Mẫu dùng để chứa đựng thực phẩm có độ pH lớn hơn 5.

[2] Mẫu dùng để chứa đựng thực phẩm có độ pH nhỏ hơn hoặc bằng 5.

[3] Đối với dụng cụ sử dụng ở nhiệt độ lớn hơn 1000C điều kiện ngâm 950C trong 30 phút.

* hàm lượng kim loại nặng trong nhựa
* Chuẩn bị dung dịch thử:

Rửa sạch mẫu bằng nước cất, ngâm trong dung dịch ngâm thôi theo tỷ lệ 2ml /1cm2 mẫu - Sử dụng dung dịch ngâm và điều kiện ngâm thích hợp

+ Chuẩn bị dung dịch chuẩn chì

- Dung dịch chuẩn chì gốc: Hòa tan 159,8 mg chì (II) nitrat trong 10 ml acid nitric 10%, và thêm nước cất định mức đến đủ 100 ml. Dung dịch chuẩn chì gốc này có nồng độ 1 mg/ml

- Dung dịch chuẩn chì làm việc: Lấy chính xác 1 ml dung dịch chuẩn chì gốc, thêm acid nitric 0,1 mol/l định mức đến đủ 100 ml. Dung dịch chuẩn làm việc này có nồng độ 10 μg/ml.

* Tiến hành:

- Ống thử: Cho 20ml dung dịch thử vào ống Nessler, thêm nước cất đến đủ 50ml.

- Ống so sánh: Tiến hành đồng thời với 1 ống Nessler khác, cho 2ml dung dịch chuẩn chì, thêm 20ml dung dịch acid acetic 4%, thêm nước cất đến đủ 50ml. Nhỏ vào mỗi ống 2 giọt thuốc thử Natri sulfid, để yên trong 5 phút, sau đó quan sát cả 2 ống trên nền trắng. Dung dịch trong ống thử không đuợc thẫm màu hơn dung dịch trong ống so sánh.

Thực hiện mẫu Blank song song.

**V. Phân tích**

1. Thông số thiết bị:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **timing parameteres** | | **Manual settings** | |
| Sweeps/Reading | 10 | Plasma flow | 15 L/min |
| Reading per Replicates | 1 | Nebulizer flow | 1.1 L/min |
| Number of Replicates | 6 | RF-power | 1200 - 1400 Watts |
| Settling time | Normal |  |  |
| Scan Mode | Peak Hopping |  |  |
| Dwell Time | 100 ms |  |  |
| **Signal Processing** | | **Liquid uptake and washout settings** | |
| Detector Mode | Dual | Sample uptake | 1.3 mL/min at 12 rpm |
| Measurement Units | Cps | Sample flush | 25s |
| Autolens | On | Sample flush speed | 48 rpm |
| Spectral Peak processing | Average | Read delay | 10s |
| Signal Peak Processing | Maximum | Dalay and analysis speed | 26 rpm |
| Blank Subtractions | After internal stadard | Wash time | 35s |
| Baseline Readings | 0 | Wash speed | 48 rpm |
| Smoothing | Yes, factor 5 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **analytes** | **isotopes** | **Internal  standard** | **Interferences** | | **Corrections** |
| **background molecular ions** | **matrix molecular ions** |
| Pb | **118** |  |  |  |  |
| Cd |  |  |  |  |  |
| Ba |  |  |  |  |  |
| Sb |  |  |  |  |  |
| Ge |  |  |  |  |  |

1. Trình tự của quá trình tiêm mẫu trên thiết bị phân tích.

* Rửa hệ thống với dung dịch acid HNO3 2 % trong khoảng 10 phút
* Tiêm mẫu trắng đường chuẩn, acid HNO3 2%
* Chạy đường chuẩn từ thấp đến cao gồm các nguyên tố cần phân tích
* Rửa lại hệ thống với acid HNO3 2%
* Tiêm chuẩn kiểm tra, sử dụng 2 điểm giữa đường chuẩn
* Tiêm dung dịch rửa hệ thống, acid HNO3 2%
* Tiêm mẫu trắng phương pháp
* Tiêm mẫu phân tích
* Tiêm mẫu thêm chuẩn
* Tiêm chuẩn kiểm tra sau 10 mẫu phân tích trong sequence
* Sau khi kết thúc sequence chạy máy, rửa lại hệ thống với dung dịch HNO3 2%.

1. **TÍNH TOÁN KẾT QUẢ.**

### Kết quả được tính theo công thức sau:

### Thử thôi nhiễm:

### *C0: nồng độ chất phân tích của dịch chiết dựa trên đường chuẩn, µg/L*

### *f: hệ sồ pha loãng (nếu có)*

### Thử vật liệu:

### *C0: nồng độ chất phân tích dung dịch thử dựa trên đường chuẩn, µg/L*

### *V: Thể tích định mức, mL*

### *m: Khối lượng cân mẫu, g*

1. **KIỂM SOÁT DỮ LIỆU QA/QC**

* Đường chuẩn phải có độ tuyến tính tốt (ít nhất là 05 điểm chuẩn), hệ số tương quan hồi qui tuyến tính (R2) phải lớn hơn hoặc bằng 0.998.
* Độ lệch của các dung dịch chuẩn tiêm xen kẽ giữa các mẫu phân tích không vượt quá ±10 % giá trị thật.

# Mẫu lặp lại được thực hiện ít nhất 1 lần cho một lô mẫu (≤20 mẫu). Độ lệch tương đối giữa hai mẫu lặp lại không quá ±10 %.

* Mẫu QC spike: hiệu suất thu hồi nằm trong khoảng 80-110 %.

1. **BÁO CÁO KẾT QUẢ.**

Kết quả báo cáo phân tích được ghi nhận lại trong biểu mẫu BM.15.04a, BM.15.06